南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称： | 南方医科大学南方医院肾脏病医学中心离心机采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 供应商联系人 ： |  |
| 供应商联系方式： |  |
| 供应商邮箱： |  |

# 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更改品牌型号。

- 报价单

# 请在对应位置填写，不要遗漏或修改表格内容，如无法提供请在对应位置填写“无”

| # 序号 | 产品名称 |  |  | 数量/单位 |  | 制造商全称 |  | 制造商类型 （大型、中型、 小型、微型） | 品牌 |  |  | 型号 |  | 产品设计有效期（年） | 产地 | 交货期（天） |  | 保修期（年） |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机（冷冻） |  |  | 22台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 掌上离心机 |  |  | 101台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高速离心机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大型超高速冷冻离心机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 台式离心机(冷冻，大) |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷冻离心机（特殊转子） |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水平转头台式冷冻离心机 |  |  | 12台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 小型台式常温离心机 |  |  | 16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 离心机 |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 落地式高速冷冻离心机 |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高速冷冻离心机 |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 台式离心机（冷冻） |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大容量高速冷冻离心机 |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 台式高速冷冻离心机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | # 报名总价金额：￥ 元； 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配置名称 |  | 数量 | 单位 |  | 制造商全称 |  |  | 品牌 |  |  | 产品型号 |  | 规格 |  | 单价（元） |  | # 总价（元） |  |
| # 台式离心机（冷冻）22台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 22 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 24x1.5/2ml角转子 |  | 22 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 掌上离心机101台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 101 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12x0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml 离心管+4x PCR 八连管(8x0.2ml)二合一转子 |  | 101 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 高速离心机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，MTP吊篮4个 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 大型超高速冷冻离心机2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 超速离心机主机，最高转速：≥100,000rpm |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钛合金定角转头1个：最高转速 ≥70,000 rpm，最大相对离心力≥504,000×g ，最大容量≥8×39mL（转头k因子≤44），提供可多次使用26.3mL离心瓶（k因子为≤59） |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钛合金水平转头1个：最高转速≥41,000 rpm，最大相对离心力≥288,000×g，最大容量≥6×13.2mL（转头k因子≤124），同时提供3.5mL的高离心力管（k因子为≤27） |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 钛合金定角转头1个：最高转速 ≥45,000 rpm，最大相对离心力≥235,000×g ，最大容量≥6×94mL（转头k因子≤133） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 钛合金水平转头1个：最高转速≥32,000 rpm，最大相对离心力≥175,000×g，最大容量≥6×38.5mL（转头k因子≤204） |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 钛合金定角转头1个：最高转速 ≥100,000 rpm，最大相对离心力≥802,000×g ，最大容量≥8×6mL（转头k因子≤15） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 台式离心机（冷冻，大）8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4x1000ml水平转子1个，5/15/50/250/微孔板通用适配器4个 |  | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6x50ml高速角转子1个，15ml适配器6个 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6x250ml高速角转子 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 冷冻离心机（特殊转子）1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 离心机主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水平转头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 微流体芯片适配器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 水平转头台式冷冻离心机12台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | MTP吊篮4个 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 小型台式常温离心机16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 16 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 24x1.5/2ml角转子 |  | 16 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 离心机8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 离心机 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，3-8ml采血管适配器4个 |  | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 落地式高速冷冻离心机 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水平转头：最大转速≥4750rpm，最大相对离心力≥5250g，最大容量≥4*750mL |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5ml适配器/（每套含4个） |  | 24 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10ml适配器/（每套含4个） |  | 24 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15ml适配器/（每套含4个） |  | 24 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 50ml锥形离心管适配器/（每套含4个） |  | 24 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 高速冷冻离心机4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高速冷冻离心机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 30x1.5/2ml角转子 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6x15/50ml角转子 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2xMTP微孔板转子 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 16x5.0ml角转子 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 18x冻存管角转子 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 台式离心机（冷冻）1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式离心机（冷冻） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6x50ml铝合金角转子1个，15ml适配器4个 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 大容量高速冷冻离心机4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多功能高速冷冻离心机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，微孔板吊篮4个，PCR板适配器4个 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 4x500ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，微孔板吊篮4个，细胞培养瓶适配器4个 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6 × PCR 8联管转子 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 30x1.5/2ml铝合金角转子 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 台式高速冷冻离心机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配置主机一台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 角转子1.5ml一个 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 角转子5ml一个 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 角转子0.2ml一个 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 离心管0.2ml、1.5ml、2ml、5ml各10包（1000个/包）， |  | 40 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电源线一根 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 保修证 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 说明书 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 合格证 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商企业类型 |  |  |  | # 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

# 二、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（如有同一制造商的产品可列明名称并合并一份资料）

- 台式离心机（冷冻）

- 掌上离心机

- 高速离心机

- 大型超高速冷冻离心机

- 台式离心机(冷冻，大)

- 冷冻离心机（特殊转子）

- 水平转头台式冷冻离心机

- 小型台式常温离心机

- 离心机

- 落地式高速冷冻离心机

- 高速冷冻离心机

- 台式离心机（冷冻）

- 大容量高速冷冻离心机

- 台式高速冷冻离心机

### 2、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）（如有同一制造商的产品可列明名称并合并一份资料）

- 台式离心机（冷冻）

- 掌上离心机

- 高速离心机

- 大型超高速冷冻离心机

- 台式离心机(冷冻，大)

- 冷冻离心机（特殊转子）

- 水平转头台式冷冻离心机

- 小型台式常温离心机

- 离心机

- 落地式高速冷冻离心机

- 高速冷冻离心机

- 台式离心机（冷冻）

- 大容量高速冷冻离心机

- 台式高速冷冻离心机

（二）供应商

### 1、营业执照

### 2、网站查询结果截图

### 1）“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；

### 2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

### 3）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

### 2、中小企业声明函（所属行业：工业）（中小企业提供，模板见附件1）

### 3、制造商授权代理资料（含配置清单产品）

### 4、法人证明及法人身份证复印件

### 5、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

## （三）产品

### 1、医疗器械注册证（二类和三类医疗器械需提供）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的上述相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 需求响应情况

# 请在对应位置填写，不要遗漏或修改表格内容，如无法提供请在对应位置填写“无”

| 序号 | 技术指标 | 需求参数 | 响应情况 | 供应商响应参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （满足、负偏离、正偏离） | （填写产品实际参数，不要填写遗漏、修改以及删除表格内容） |
| (一）台式离心机（冷冻）22台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速不少于100- 15,050 rpm，相对离心力不少于50-21,200×g |  |  |
| 2 | 调速 | 5,000 rpm以下以≤10rpm为幅度进行调整，5,000rpm及以上以≤100rpm为幅度进行调整 |  |  |
| 3 | 离心力 | 3,000 x g以下≤50 x g为幅度进行调整，3,000x g及以上以≤100 x g为幅度进行调整 |  |  |
| 4 | 水平转子 | 水平转子最大转速 ≥6,000 rpm |  |  |
| 5 | 时间控制 | 时间控制：不少于5秒 -9小时59分钟，可实现连续离心，瞬时离心 |  |  |
| 6 | 容量 | 最大容量：≥24 × 1.5/2.0 mL 离心管（固定角转），≥10 × 5 mL 离心管（固定角转）， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管（水平转子） |  |  |
| 7 | 计时功能 | 具有定速计时，延迟离心倒计时，离心结束后计时功能 |  |  |
| 8 | 加减速率 | ≥2个加速档和≥2个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬 |  |  |
| 9 | 安全功能 | 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能 |  |  |
| 10 | 快速按键 | 具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键 |  |  |
| 11 | 瞬时离心功能 | 瞬时离心最大转速可设定，防止样品（如细胞）失活或受损 |  |  |
| 12 | 节能设置 | 具有自动待机功能，15分钟不使用自动切换待机模式，也可取消自动待机功能。 |  |  |
| 13 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤25cm，深≤40cm，高≤25cm |  |  |
| 14 | 耗材适用性 | 可满足0.2-5mL 离心管，冻存管，HPLC管，PCR单管/8联管的离心 |  |  |
| 15 | 噪音 | 噪音水平最低≤54 dB(A) |  |  |
| 16 | 加速时间 | 2ml固定角转子加速的仪器最大转速所需时间≤15秒 |  |  |
| 17 | 减速时间 | 2ml固定角转子从仪器最大转速降低到0所需时间≤15秒 |  |  |
| 18 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器右侧，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 19 | 转子快速锁定 | 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 |  |  |
| 20 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，气密性转子均由独立的第三方检验机构进行测试并认证 |  |  |
| 21 | 温度范围 | 温度设定范围： -10 °C 至40 °C |  |  |
| 22 | 快速制冷 | 具有快速制冷功能，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。室温降到4°C不超过8分钟 |  |  |
| 23 | 防腐蚀设计 | 内置冷凝水盘，避免水珠积聚，防止腐蚀离心机腔、损坏马达 |  |  |
| 24 | 配置清单 | 配置清单（22台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 22; 台. 2; 24x1.5/2ml角转子; 22; 个. |  |  |
| 25 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (二）掌上离心机 101台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于1000-7000rpm，转速可调 |  |  |
| 2 | 离心力 | 最大离心力≥3,200xg |  |  |
| 3 | 显示屏 | LCD显示屏，显示转速及时间 |  |  |
| 4 | 容量 | 12x0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml 离心管+4x PCR 八连管(8x0.2ml) |  |  |
| 5 | 时间控制 | 时间控制：不少于10秒 -99分钟 |  |  |
| 6 | 运行控制 | 可设定转速及运行时间 |  |  |
| 7 | 配置清单 | 配置清单（101台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 101; 台. 2; 12x0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml 离心管+4x PCR 八连管(8x0.2ml)二合一转子; 101; 个. |  |  |
| 8 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (三）高速离心机 1台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于200-14,000rpm |  |  |
| 2 | 调速 | 200-5,000（含）rpm，≤10rpm 递增；5,000-14,000（含）rpm, ≤100rpm递增 |  |  |
| 3 | 离心力 | 相对离心力范围：不少于10-20,910xg |  |  |
| 4 | 时间设置 | 离心时间设置：不少于1min‐99min；连续离心；瞬时离心 |  |  |
| 5 | 最大容量 | 最大容量：≥4×750 ml（水平转子）；≥6×85ml、≥48×1.5/2.0ml、≥20×5mL、≥48×15ml（固定角转）；16×MTP（工作板转子） |  |  |
| 6 | 安全功能 | 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能 |  |  |
| 7 | 加减速率 | 10 个加速档和10 个刹车档，防止样品重悬 |  |  |
| 8 | 计时功能 | 具有定速计时功能。达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |  |  |
| 9 | 快捷按键 | 单独的RCF/RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定任何固定转速 |  |  |
| 10 | 温度 | 温度范围：不少于-9 °C 至40 °C |  |  |
| 11 | 噪音 | 噪音水平：≤56 dBa |  |  |
| 12 | 适用转子数量 | 可选择转子数量≥18个 |  |  |
| 13 | 工作板转子 | 工作板转子，最大承载高度≥89 mm |  |  |
| 14 | 存储程序 | 存储≥35 个用户程序 |  |  |
| 15 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器正面，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 16 | 离心力 | 5 mL铝合金高速转子离心力不小于20,910xg |  |  |
| 17 | 固定角转 | 6x50ml铝合金固定角转子，45°转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集，可使用≥10万个循环 |  |  |
| 18 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 19 | 快速制冷功能 | 单独按键的快速制冷功能，从常温降到4℃≤15 分钟 |  |  |
| 20 | 自动待机功能 | 具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，延长压缩机使用寿命；内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |  |  |
| 21 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤70cm，深≤61cm，高≤35 cm |  |  |
| 22 | 离心力 | 45°转子孔角度的50ml高速铝合金转子离心力≥20100xg |  |  |
| 23 | 加减速度 | 2ml角转子从零到仪器最高转速时间≤20s，最高转速降到零时间≤19s |  |  |
| 24 | 配置清单 | 配置清单（1台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，MTP吊篮4个; 1; 套. |  |  |
| 25 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (四）大型超高速冷冻离心机 2台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 最高转速 | 最高转速：≥100,000rpm；后期可拓展定角转头最大单次实际离心体积≥1500mL(6×250mL) （验收按照实际配置的转头为准）； |  |  |
| 2 | 转速控制精度 | 转速控制精度: ≤± 2 RPM； |  |  |
| 3 | 液晶显示屏 | 采用≥15寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作； |  |  |
| 4 | 不平衡检测 | 接触式不平衡检测及保护，不平衡检测器在转动轴上，具全程监控功能； |  |  |
| 5 | 马达 | 空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机 |  |  |
| 6 | 操作界面 | 具备中文操作界面，以方便使用； |  |  |
| 7 | 转头动态惯性检测 | 仪器具备转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)功能，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速或停机,有效保护电机和转头，并避免危险； |  |  |
| 8 | 真空度 | 实际真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，非高、中、低显示；保证每次实验条件的稳定性、对比性和重复性，并可及时发现真空系统稳定性问题； |  |  |
| 9 | 不平衡容许度 | 目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5mL或样品体积±10%；体积差≥±10mm，做到真正的目视平衡； |  |  |
| 10 | 加速/减速选择 | 加速/减速选择：≥10档加速/11档减速； |  |  |
| 11 | 离心时间 | 离心时间设定范围为999小时59分，连续离心； |  |  |
| 12 | 资料查询 | 可实现本机资料查询，包括转头，离心管数据库等； |  |  |
| 13 | 区带操作 | 区带操作具备授权功能，以便于对使用者进行权限管理； |  |  |
| 14 | 区带界面 | 区带界面以流程图显示，简单 、直观，便于操作 |  |  |
| 15 | 离心管 | 后期可提供实验室常用15mL(非其他离心体积)高效率离心管（k因子≤81），以缩短离心时间，提高离心效率； |  |  |
| 16 | 仪器主机和转头 | 仪器主机和转头均为非代加工产品； |  |  |
| 17 | 配套离心管 | 后期可提供无菌无酶同一品牌配套离心管；可配用多种离心管，包括 Opti-seaL管、Quick-seaL管、锥型管、g-ma× 管及ULtra-cLear管； |  |  |
| 18 | 售后维修服务 | 仪器生产厂家（非代理商）负责仪器的售后维修服务，在广州具有仪器生产厂家（非代理商）的售后服务点； |  |  |
| 19 | 维修服务承诺书 | 提供仪器生产厂家（非代理商）售后维修服务承诺书； |  |  |
| 20 | 配置清单 | 配置清单（2台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 超速离心机主机，最高转速：≥100,000rpm; 2; 台. 2; 钛合金定角转头1个：最高转速 ≥70,000 rpm，最大相对离心力≥504,000×g ，最大容量≥8×39mL（转头k因子≤44），提供可多次使用26.3mL离心瓶（k因子为≤59）; 2; 套. 3; 钛合金水平转头1个：最高转速≥41,000 rpm，最大相对离心力≥288,000×g，最大容量≥6×13.2mL（转头k因子≤124），同时提供3.5mL的高离心力管（k因子为≤27）; 2; 套. 4; 钛合金定角转头1个：最高转速 ≥45,000 rpm，最大相对离心力≥235,000×g ，最大容量≥6×94mL（转头k因子≤133）; 1; 套. 5; 钛合金水平转头1个：最高转速≥32,000 rpm，最大相对离心力≥175,000×g，最大容量≥6×38.5mL（转头k因子≤204）; 2; 套. 6; 钛合金定角转头1个：最高转速 ≥100,000 rpm，最大相对离心力≥802,000×g ，最大容量≥8×6mL（转头k因子≤15）; 1; 套. |  |  |
| 22 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (五）台式离心机（冷冻，大） 8台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速不少于100-14,000 rpm，可以1rpm为步进调节 |  |  |
| 2 | 离心力 | 相对离心力不少于1-22,130×g，用于传代细胞等低于50xg的低速离心，并可以1xg为步进调节 |  |  |
| 3 | 容量 | 最大容量：≥4 x 1000 mL（水平转子） ，≥6 x 250 mL（固定角转），≥20 × MTP（工作板转子） |  |  |
| 4 | 转速/离心力 | 400ml离心瓶离心时最大离心力 ≥5000xg，最大转速≥5000 rpm |  |  |
| 5 | 转速/离心力 | 4 x 1000 mL水平转子最大转速≥4500 rpm，最大离心力≥4300xg |  |  |
| 6 | 时间控制 | 运转时间控制：10秒 – 99小时59分钟，调节精度1s，可实现连续离心的要求 |  |  |
| 7 | 温度设置 | 温度设定范围： -11 °C 至40 °C，可实现转子腔温度控制 |  |  |
| 8 | 耗材适用性 | 可满足0.2-50 mL 离心管，冻存管，HPLC管，175-1000mL离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，PCR板、微孔板、深孔板，载玻片的离心 |  |  |
| 9 | 吊篮设计 | 通用吊篮设计，一套吊篮可实现5ml/15ml/50ml/175-250ml/微孔板的离心 |  |  |
| 10 | 离心力要求 | 5mL 锥底离心管固定角转离心力≥20,900 x g |  |  |
| 11 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 12 | 生物安全 | 固定角转气密性盖可快速锁定，无需旋拧，气密性吊篮盖盖好后可单手提起 |  |  |
| 13 | 显示屏 | ≥7英寸触屏控制操作界面 |  |  |
| 14 | 用户目录 | 支持中文操作，三级权限管理，最多可创建≥999个用户账号 |  |  |
| 15 | 实验设置 | 具有常用参数收藏功能，快速完成离心参数设置（最多64个程序快速设定） |  |  |
| 16 | 程序储存 | 可创建≥99个预储存程序 |  |  |
| 17 | 实验记录 | 可通过USB端口导出离心参数报告（PDF和CSV格式），并可通过日期、用户名、程序名、程序编号、运行状态类型搜索，便于数据溯源及报告的撰写 |  |  |
| 18 | 实验记录 | 可保存≥1,000条运行记录和最高≥100,000条通知和提醒，并可通过日期、用户名、事件类型、状态类型、关键词搜索，可USB端口导出 |  |  |
| 19 | 网路链接 | 可以链接互联网和内部网络 |  |  |
| 20 | 转子安全 | 可创建周期性的清洁维护提醒，跟踪转子使用次数，保障安全 |  |  |
| 21 | 生物安全 | 转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟），确保生物安全可防可控 |  |  |
| 22 | 开盖设置 | 紧急开盖装置位于机身两侧，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 23 | 控制功能 | 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能 |  |  |
| 24 | 制冷功能 | 具有快速制冷功能，预冷结束后具有结束计时 |  |  |
| 25 | 压缩机 | 动态压缩机控制技术降低振动，保护样品 |  |  |
| 26 | 加减速时间 | 达到转子最大转速所需时间最低≤23秒，从转子最大转速降低到0所需时间最低≤23秒 |  |  |
| 27 | 加减速率 | 操作页面主页显示加减速控制按钮，≥10 个加速档和≥10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬 |  |  |
| 28 | 快速按键 | 具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，定速计时，运行过程进度条大屏展示，运行结束显示离心结束时间，方便判断离心样品是否会发生重悬 |  |  |
| 29 | 瞬时离心功能 | 使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定转速，防止样品（如细胞）失活或受损 |  |  |
| 30 | 待机功能 | 具有单独的设备待机及运行状态切换键，实现一键待机 |  |  |
| 31 | 持续制冷功能 | 可设定持续冷冻，开机并关盖即持续进行温度控制，无时间限制 |  |  |
| 32 | 尺寸 | 宽≤70cm，深≤61cm，高≤35cm |  |  |
| 33 | 噪音 | 噪音水平最低≤53 dB(A) |  |  |
| 34 | 离心力 | 45°转子孔角度的50ml高速铝合金转子离心力≥20100xg |  |  |
| 35 | 配置清单 | 配置清单（8台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 8; 台. 2; 4x1000ml水平转子1个，5/15/50/250/微孔板通用适配器4个; 8; 套. 3; 6x50ml高速角转子1个，15ml适配器6个; 4; 套. 4; 6x250ml高速角转子; 2; 个. |  |  |
| 36 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (六）冷冻离心机（特殊转子） 1台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转头自锁系统 | 具有转头自锁系统，提供超级迅捷、超级安全的转头锁定机制，只需按下按钮即可完成转头的装卸，单手5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 |  |  |
| 2 | 密封盖 | 具有第三方生物安全认证，密封防泄漏，满足对实验室环境安全保护的需求。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手 |  |  |
| 3 | 温度控制范围 | 温度控制范围：从-10 到+40度 |  |  |
| 4 | 安全保护 | 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 |  |  |
| 5 | 功能选择 | 可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能 |  |  |
| 6 | 温度选择 | 可选择显示离心腔温度或样品温度；可同时显示设定参数及实际运行参数 |  |  |
| 7 | 安全性能 | 安全性能：转头自动识别；电子式不平衡监测；状态自诊断；自动锁盖及内锁装置 |  |  |
| 8 | 驱动系统 | 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 |  |  |
| 9 | 运行时间控制 | 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 |  |  |
| 10 | 加/减速选择 | 加/减速选择：9加速/10减速 |  |  |
| 11 | 配置清单 | 配置清单（单台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 离心机主机; 1; 台. 2; 水平转头; 1; 套. 3; 微流体芯片适配器; 1; 套. |  |  |
| 12 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (七）水平转头台式冷冻离心机 12台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于200-14,000rpm |  |  |
| 2 | 调速 | 200-5,000（含）rpm，≤10rpm 递增；5,000-14,000（含）rpm, ≤100rpm递增 |  |  |
| 3 | 离心力 | 相对离心力范围：不少于10-20,910xg |  |  |
| 4 | 时间设置 | 离心时间设置：不少于1min‐99min；连续离心；瞬时离心 |  |  |
| 5 | 最大容量 | 最大容量：≥4×750 ml（水平转子）；≥6×85ml、≥48×1.5/2.0ml、≥20×5mL、≥48×15ml（固定角转）；16×MTP（工作板转子） |  |  |
| 6 | 安全功能 | 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能 |  |  |
| 7 | 加减速率 | ≥10 个加速档和≥10 个刹车档，防止样品重悬 |  |  |
| 8 | 计时功能 | 具有定速计时功能。达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |  |  |
| 9 | 快捷按键 | 单独的RCF/RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定任何固定转速 |  |  |
| 10 | 温度 | 温度范围：不少于-9 °C 至40 °C |  |  |
| 11 | 噪音 | 噪音水平：≤56 dBa |  |  |
| 12 | 适用转子数量 | 可选择转子数量≥18个 |  |  |
| 13 | 工作板转子 | 工作板转子，最大承载高度≥89 mm |  |  |
| 14 | 存储程序 | 存储≥35 个用户程序 |  |  |
| 15 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器正面，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 16 | 离心力 | 5 mL铝合金高速转子离心力不小于20,910xg |  |  |
| 17 | 固定角转 | 6x50ml铝合金固定角转子，45°转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集，可使用≥10万个循环 |  |  |
| 18 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 19 | 快速制冷功能 | 单独按键的快速制冷功能，从常温降到4℃≤15 分钟 |  |  |
| 20 | 自动待机功能 | 具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，延长压缩机使用寿命；内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |  |  |
| 21 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤70cm，深≤61cm，高≤35 cm |  |  |
| 22 | 离心力 | 45°转子孔角度的50ml高速铝合金转子离心力≥20100xg |  |  |
| 23 | 加减速度 | 2ml角转子从零到仪器最高转速时间≤20s，最高转速降到零时间≤19s |  |  |
| 24 | 配置清单 | 配置清单（12台） 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 12; 台. 2; 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个; 12; 套. 3; MTP吊篮4个; 4; 套. |  |  |
| 25 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (八）小型台式常温离心机 16台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速不少于100- 15,050 rpm，相对离心力不少于50-21,200×g |  |  |
| 2 | 调速 | 5,000 rpm以下以≤10rpm为幅度进行调整，5,000rpm以上以≤100rpm为幅度进行调整 |  |  |
| 3 | 离心力 | 2,990 x g以下≤50 x g为幅度进行调整，3,000x g以上以≤100 x g为幅度进行调整 |  |  |
| 4 | 水平转子 | 水平转子最大转速 ≥6,000 rpm |  |  |
| 5 | 时间控制 | 时间控制：不少于5秒 -9小时59分钟，可实现连续离心，瞬时离心 |  |  |
| 6 | 容量 | 最大容量：≥24 × 1.5/2.0 mL 离心管（固定角转），≥10 × 5 mL 离心管（固定角转）， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管（水平转子） |  |  |
| 7 | 计时功能 | 具有定速计时，延迟离心倒计时，离心结束后计时功能 |  |  |
| 8 | 加减速率 | ≥10个加速档和≥10个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬 |  |  |
| 9 | 安全功能 | 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能 |  |  |
| 10 | 快速按键 | 具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，单独程序按键≥3个 |  |  |
| 11 | 瞬时离心功能 | 瞬时离心最大转速可设定，防止样品（如细胞）失活或受损 |  |  |
| 12 | 节能设置 | 具有自动待机功能，15分钟不使用自动切换待机模式，也可取消自动待机功能 |  |  |
| 13 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤25cm，深≤40cm，高≤25cm |  |  |
| 14 | 耗材适用性 | 可满足0.2-5mL 离心管，冻存管，HPLC管，PCR单管/8联管的离心 |  |  |
| 15 | 噪音 | 噪音水平最低≤51 dB(A) |  |  |
| 16 | 加速时间 | 2ml固定角转子加速的仪器最大转速所需时间≤15秒 |  |  |
| 17 | 减速时间 | 2ml固定角转子从仪器最大转速降低到0所需时间≤15秒 |  |  |
| 18 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器右侧，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 19 | 转子快速锁定 | 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 |  |  |
| 20 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，气密性转子均由独立的第三方检验机构进行测试并认证 |  |  |
| 21 | 配置清单 | 配置清单（16台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 16; 台. 2; 24x1.5/2ml角转子; 16; 个. |  |  |
| 22 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (九）离心机 8台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于200-14,000rpm |  |  |
| 2 | 调速 | 200-5,000（含）rpm，≤10rpm 递增；5,000-14,000（含）rpm, ≤100rpm递增 |  |  |
| 3 | 离心力 | 相对离心力范围：不少于10-20,910xg，适用于传代细胞低于100xg的低速离心 |  |  |
| 4 | 时间设置 | 离心时间设置：不少于1min‐99min；连续离心；瞬时离心 |  |  |
| 5 | 最大容量 | 最大容量：≥4×250 ml（水平转子）；≥6×85ml、≥48×1.5/2.0ml、≥20×5mL、≥48×15ml（固定角转）；10×MTP（工作板转子） |  |  |
| 6 | 安全功能 | 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能，确保最佳的离心安全性 |  |  |
| 7 | 加减速率 | 10 个加速档和10 个刹车档，防止样品重悬 |  |  |
| 8 | 计时功能 | 具有定速计时功能。达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |  |  |
| 9 | 快捷按键 | 单独的RCF/RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定任何固定转速 |  |  |
| 10 | 温度 | 温度范围：不少于-9 °C 至40 °C |  |  |
| 11 | 噪音 | 噪音水平最低≤54 dB(A) |  |  |
| 12 | 转子数量 | 可选择转子数量≥15个 |  |  |
| 13 | 工作板转子 | 工作板转子，最大承载高度≥89 mm |  |  |
| 14 | 存储程序 | 存储≥35 个用户程序 |  |  |
| 15 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器正面，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 16 | 离心力 | 5 mL铝合金高速转子离心力不小于20,910xg |  |  |
| 17 | 角转子 | 6x50ml铝合金固定角转子，45°转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集，可使用≥10万个循环 |  |  |
| 18 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 19 | 快速制冷功能 | 单独按键的快速制冷功能，从常温降到4℃≤15 分钟 |  |  |
| 20 | 待机功能 | 具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，延长压缩机使用寿命；内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |  |  |
| 21 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤65cm，深≤55cm，高≤35 cm |  |  |
| 22 | 离心力 | 45°转子孔角度的50ml高速铝合金转子离心力≥20100xg |  |  |
| 23 | 加减速度 | 2ml角转子从零到仪器最高转速时间≤20s，最高转速降到零时间≤19s |  |  |
| 24 | 配置清单 | 配置清单（8台）*： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 离心机; 8; 台. 2; 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，3-8ml采血管适配器4个; 8; 套. |  |  |
| 25 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (十）落地式高速冷冻离心机 8台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 最大容量 | 最高转速≥13,500 rpm；最大相对离心力≥20,412×g；最大容量≥3000ml，定角转子最大容量≥1500 ml |  |  |
| 2 | 水平转子 | 水平转子转速≥4700 rpm，可选配容量≥100*10ml采血管，≥144* 5ml/7ml水平吊桶； |  |  |
| 3 | 生物安全转头 | 可选配经第三方认证的生物安全转头，能有效的避免气溶胶的外溢； |  |  |
| 4 | 样本范围 | 多种转头、适配器可供选择，分离样本范围为0.25 ml -3000ml； |  |  |
| 5 | 生物安全 | 转子经第三方测试机构认证达到防生物污染要求； |  |  |
| 6 | 温控系统 | 温度设置范围为-10°C至40°C，采用非CFC冷冻剂； |  |  |
| 7 | 制冷系统 | 高效的制冷系统，Rapid Temp（快速模式）和ECO（节能模式）方便用户一键操作； |  |  |
| 8 | 转子温度 | 最高转速时转子温度可保持4°C； |  |  |
| 9 | 电压 | 自带稳压功能，220-240v内自动稳压； |  |  |
| 10 | 腔盖 | 腔盖采用双机电锁门机制，可防止操作员接触正在旋转的转子； |  |  |
| 11 | 升/降速率 | 升/降速率选择：10个/ 10个； |  |  |
| 12 | 噪音水平 | 最大噪音≤56dBA |  |  |
| 13 | 售后服务 | 提供原厂售后维修服务承诺 |  |  |
| 14 | 配置清单 | 配置清单（8台） 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 8; 台. 2; 水平转头：最大转速≥4750rpm，最大相对离心力≥5250g，最大容量≥4*750mL; 8; 个. 3; 5ml适配器/（每套含4个）; 24; 套. 4; 10ml适配器/（每套含4个）; 24; 套. 5; 15ml适配器/（每套含4个）; 24; 套. 6; 50ml锥形离心管适配器/（每套含4个）; 24; 套. |  |  |
| 15 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (十一）高速冷冻离心机 4台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于100-17,500rpm |  |  |
| 2 | 调速 | 100-5,000rpm，≤10rpm 递增；5,000-17,500rpm, ≤100rpm递增 |  |  |
| 3 | 离心力 | 相对离心力范围：不少于1-30,100xg |  |  |
| 4 | 时间设置 | 离心时间设置：不少于30s‐99h59min；连续离心；瞬时离心 |  |  |
| 5 | 最大容量 | 最大容量：≥ 24×1.5/2.0 mL（水平转子）；≥6×50ml、≥48×1.5/2.0ml、≥16×5mL、18x冻存管（角转子）；2×MTP（工作板转子） |  |  |
| 6 | 安全功能 | 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能，确保最佳的离心安全性 |  |  |
| 7 | 快捷按键 | 至少5个单独的快速程序调用按键，程序储存总数不少于50个 |  |  |
| 8 | 计时功能 | 具有定速计时功能。达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |  |  |
| 9 | 快捷按键 | 单独的RCF/RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定任何固定转速 |  |  |
| 10 | 温度 | 温度范围：不少于-11°C 至40°C |  |  |
| 11 | 噪音 | 噪音水平最低≤56 dB(A) |  |  |
| 12 | 预约制冷功能 | 具有预约快速制冷功能，可提前预约日期时间，到时自动制冷，达到设定温度 |  |  |
| 13 | 存储程序 | 存储≥50 个用户程序 |  |  |
| 14 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器侧面，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 15 | 离心力 | 水平转子离心力不小于16,000xg |  |  |
| 16 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 17 | 待机功能 | 具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，延长压缩机使用寿命；内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |  |  |
| 18 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤38cm，深≤65cm，高≤30cm |  |  |
| 19 | 加减速度 | 2ml角转子从零到仪器最高转速时间≤22s，最高转速降到零时间≤17s |  |  |
| 20 | 配置清单 | 配置清单（4台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 高速冷冻离心机; 4; 台. 2; 30x1.5/2ml角转子; 4; 个. 3; 6x15/50ml角转子; 2; 个. 4; 2xMTP微孔板转子; 2; 个. 5; 16x5.0ml角转子; 2; 个. 6; 18x冻存管角转子; 2; 个. |  |  |
| 21 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (十二）台式离心机（冷冻） 1台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于200-14,000rpm |  |  |
| 2 | 调速 | 200-5,000（含）rpm，≤10rpm 递增；5,000-14,000（含）rpm, ≤100rpm递增 |  |  |
| 3 | 离心力 | 相对离心力范围：不少于10-20,910xg，适用于传代细胞低于100xg的低速离心 |  |  |
| 4 | 时间设置 | 离心时间设置：不少于1min‐99min；连续离心；瞬时离心 |  |  |
| 5 | 最大容量 | 最大容量：≥4×250 ml（水平转子）；≥6×85ml、≥48×1.5/2.0ml、≥20×5mL、≥48×15ml（固定角转）；10×MTP（工作板转子） |  |  |
| 6 | 安全功能 | 具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能，确保最佳的离心安全性 |  |  |
| 7 | 加减速率 | 10 个加速档和10 个刹车档，防止样品重悬 |  |  |
| 8 | 计时功能 | 具有定速计时功能。达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |  |  |
| 9 | 快捷按键 | 单独的RCF/RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定任何固定转速 |  |  |
| 10 | 温度 | 温度范围：不少于-9 °C 至40 °C |  |  |
| 11 | 噪音 | 噪音水平最低≤54 dB(A) |  |  |
| 12 | 转子数量 | 可选择转子数量≥15个 |  |  |
| 13 | 工作板转子 | 工作板转子，最大承载高度≥89 mm |  |  |
| 14 | 存储程序 | 存储≥35 个用户程序 |  |  |
| 15 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器正面，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 16 | 离心力 | 45°转子孔角度的5 mL铝合金高速转子离心力不小于20,910xg |  |  |
| 17 | 角转子 | 6x50ml铝合金固定角转子，45°转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集，可使用≥10万个循环 |  |  |
| 18 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 19 | 快速制冷功能 | 单独按键的快速制冷功能，从常温降到4℃≤15 分钟 |  |  |
| 20 | 待机功能 | 具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，延长压缩机使用寿命；内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |  |  |
| 21 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤65cm，深≤55cm，高≤35 cm |  |  |
| 22 | 离心力 | 45°转子孔角度的50ml高速铝合金转子离心力≥20100xg |  |  |
| 23 | 加减速度 | 2ml角转子从零到仪器最高转速时间≤20s，最高转速降到零时间≤19s |  |  |
| 24 | 配置清单 | 配置清单（1台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 台式离心机（冷冻）; 1; 台. 2; 6x50ml铝合金角转子1个，15ml适配器4个; 1; 套. |  |  |
| 25 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (十三）台式离心机（冷冻） 1台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 转速 | 转速范围：不少于200-14,000rpm |  |  |
| 2 | 调速 | 200-5,000（含）rpm，≤10rpm 递增；5,000-14,000（含）rpm, ≤100rpm递增 |  |  |
| 3 | 离心力 | 相对离心力范围：不少于10-20,910xg |  |  |
| 4 | 时间设置 | 离心时间设置：不少于1min‐99min；连续离心；瞬时离心 |  |  |
| 5 | 最大容量 | 最大容量：≥4×750 ml（水平转子）；≥6×85ml、≥48×1.5/2.0ml、≥20×5mL、≥48×15ml（固定角转）；16×MTP（工作板转子） |  |  |
| 6 | 安全功能 | 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能 |  |  |
| 7 | 加减速率 | 10 个加速档和10 个刹车档，防止样品重悬 |  |  |
| 8 | 计时功能 | 具有定速计时功能。达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |  |  |
| 9 | 快捷按键 | 单独的RCF/RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定任何固定转速 |  |  |
| 10 | 温度 | 温度范围：不少于-9 °C 至40 °C |  |  |
| 11 | 噪音 | 噪音水平：≤56 dBa |  |  |
| 12 | 适用转子数量 | 可选择转子数量≥18个 |  |  |
| 13 | 工作板转子 | 工作板转子，最大承载高度≥89 mm |  |  |
| 14 | 存储程序 | 存储≥35 个用户程序 |  |  |
| 15 | 开盖设置 | 紧急开盖孔位于仪器正面，设备出现故障无法开盖时可以快速打开离心机盖取出样品 |  |  |
| 16 | 离心力 | 45°转子孔角度的5 mL铝合金高速转子离心力不小于20,910xg |  |  |
| 17 | 固定角转 | 6x50ml铝合金固定角转子，45°转子孔角度使样品聚集在离心管底部，便于样品收集，可使用≥10万个循环 |  |  |
| 18 | 生物安全 | 具有气密性转子盖，由第三方检验机构进行测试并认证（提供认证书） |  |  |
| 19 | 快速制冷功能 | 单独按键的快速制冷功能，从常温降到4℃≤15 分钟 |  |  |
| 20 | 自动待机功能 | 具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，延长压缩机使用寿命；内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |  |  |
| 21 | 尺寸 | 占地面积小，宽≤70cm，深≤61cm，高≤35 cm |  |  |
| 22 | 离心力 | 45°转子孔角度的50ml高速铝合金转子离心力≥20100xg |  |  |
| 23 | 加减速度 | 2ml角转子从零到仪器最高转速时间≤20s，最高转速降到零时间≤19s |  |  |
| 24 | 配置清单 | 配置清单（4台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 多功能高速冷冻离心机; 4; 台. 2; 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，微孔板吊篮4个，PCR板适配器4个; 1; 套. 3; 4x500ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个，微孔板吊篮4个，细胞培养瓶适配器4个; 1; 套. 4; 4x250ml水平转子1个，15ml适配器4个，50ml适配器4个; 1; 套. 5; 6 × PCR 8联管转子; 1; 个. 6; 30x1.5/2ml铝合金角转子; 4; 个. |  |  |
| 25 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |
| (十四）台式高速冷冻离心机 1台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 设置离心力或转速 | 可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增 |  |  |
| 2 | 最大容量 | ≥8×10ml |  |  |
| 3 | 整机噪音 | ≤60dB |  |  |
| 4 | 定时范围 | 1s～99min59s、1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时两种计时模式 |  |  |
| 5 | 温度设置范围 | -20℃～+40℃，以1℃递增 |  |  |
| 6 | 压缩机组 | 高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）温度控制精度≤±1℃ |  |  |
| 7 | 加/减速曲线 | 加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态 |  |  |
| 8 | 驱动系统 | 驱动系统：直流无刷电子驱动，最快升降速≤12秒 |  |  |
| 9 | 控制系统 | 5寸高灵敏度（可戴手套直接操作）触摸屏控制 |  |  |
| 10 | 独立的PULSE键 | 可以快速瞬间离心，方便快捷 |  |  |
| 11 | 具有转子识别。 | 具有转子识别、不平衡保护、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能 |  |  |
| 12 | 运行记录 | 运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况 |  |  |
| 13 | 配置清单 | 配置清单（单台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 配置主机一台; 1; 台. 2; 角转子1.5ml一个; 1; 个. 3; 角转子5ml一个; 1; 个. 4; 角转子0.2ml一个; 1; 个. 5; 离心管0.2ml、1.5ml、2ml、5ml各10包（1000个/包）; 40; 包. 6; 电源线一根; 1; 个. 7; 保修证; 1; 份. 8; 说明书; 1; 份. 9; 合格证; 1; 份. |  |  |
| 14 | 保修期：≥3年，交货期：≤30天 |  |  |  |

# 四、报名型号产品信息

- 台式离心机（冷冻）

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 掌上离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 高速离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 大型超高速冷冻离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 台式离心机(冷冻，大)

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 冷冻离心机（特殊转子）

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 水平转头台式冷冻离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 小型台式常温离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 落地式高速冷冻离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 高速冷冻离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 台式离心机（冷冻）

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 大容量高速冷冻离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

- 台式高速冷冻离心机

### （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

### （2）产品彩页（含配置清单）

### （3）产品检测报告等相关证书

# 五、售后服务方案

## （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，必须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件，甲方有权追究乙方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少3年原厂保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。费用包含在投标报价中。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为不另外收取费用，费用已包含在投标报价中。

## （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价格供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件明细、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.台式离心机（冷冻） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.掌上离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.高速离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.大型超高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.台式离心机(冷冻，大) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.冷冻离心机（特殊转子） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.水平转头台式冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.小型台式常温离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.落地式高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.台式离心机（冷冻） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.大容量高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.台式高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原器械采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

# 六、同类项目业绩

| 品牌型号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目预算（元） | 中标供应商 | 中标金额 （元） | 签订合同日期 | 数量 | 配置清单 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.台式离心机（冷冻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.掌上离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.高速离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.大型超高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.台式离心机(冷冻，大) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.冷冻离心机（特殊转子） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.水平转头台式冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.小型台式常温离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.落地式高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.台式离心机（冷冻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.大容量高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.台式高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供近两年本次推荐产品型号的业绩，每个型号不少于3个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

# 七、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

# 八、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

1、本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） （1）介绍该类器械的原理、功能、适应症、特征描述、主要采用的技术、组成模块（部件） （2）国内外该类器械的发展情况 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） （1）介绍现有的市场需求，市场供给情况，发展趋势预测 （2）介绍现有的主流市场品牌，及其市场占比份额等。 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 5、对推荐品牌公司进行介绍，同时阐述该品牌在所属品类中的市场情况，并详细说明推荐型号所具备的优势。 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

# 附件1

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属     行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

# 附件2

# 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就（项目名称）的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件